血滤机技术参数

- 主要技术参数

- 外形尺寸（mm）：＜400（宽），设备占用空间小，提高科室空间利用率。

- 供水：压力：100—700kPa；温度：8—30℃

- 透析液流速： 300—700mL/min，任意可调

- 透析液温度： 35—39℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

- 脱水速度： 0，0.1—4.00L/h

- *漏血检测器：方法：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，灵敏度：0.5mL血液/1L透析液

- 动脉血泵： 50—600mL/min

- 肝素泵：给药速率：0.0—9.9ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,大剂量给药：10-1500ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能

- *空气检测器：空气探测：超声探测；最高检测精度达到0.0005ml，防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全

- 在线置换液泵： 0.00，0.10—28.00L/h

- 一次注入补液功能： 50—500mL/min

- 泵前动脉压力： -300—+290mmHg

- 透析器血液入口压： -200—+700mmHg

- 静脉压力： -100—+500mmHg

- TMP： -100—+450mmHg

- 透析液压： -550—+590mmHg

- 透析液浓度： 12.0—15.0mS/cm

- 碳酸氢盐浓度： 2.0—8.0mS/cm

- 系统功能概述

- 治疗功能：具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-line HDF，On-line HF治疗模式，可用碳酸盐干粉、浓缩液

- 人机交互：＞12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

- 报警提示功能：360°可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度≥94℃，消毒脱钙一体化完成时间≤36min，消毒完成后可设定自动关机、预设、自检模式

- 人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近，节能环保

- 后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作至少20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

- 超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗

- *浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可任意更改并存储8条曲线，实现个性化透析

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可任意更改并存储8条曲线，提高治疗安全

- B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

- 通讯组件：标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统

- 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改

- 透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，并且置换液、透析液都经过两个透析液过滤器的双重过滤，保证治疗的安全，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本

- 置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量，实现效率和安全的有效平衡

- 血压计：可选配血压监测仪，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度和血流量，提高治疗安全

- 血容计：可选装血容计组件及生物反馈系统，实时监测血容量变化，可依设定联动调节脱水速度及透析液浓度，对血容量的变化进行智能干预，使患者血容量平稳变化，降低临床低血压的发生率，提高治疗安全

- 可选配在线清除率监测仪（DDM），实时测量并计算清除率Kt/V值和URR值，KT/V值实时图文显示，辅助医护人员评估调整治疗方案，无需改变透析液浓度