血透机技术参数

- 主要技术参数

- *外形尺寸（mm）：＜400（宽），设备占用空间小，提高科室空间利用率。

- 供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃

- 透析液流速：300—800mL/min，任意可调

- 透析液温度：34—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

- 脱水速度：0.0—4.00L/h

- *漏血检测器：方法：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min

- 动脉血泵：40—600mL/min

- 肝素泵：0.0—9.9mL/h；快注功能：10.0—1500mL/h；注射器类型：10、20、30mL均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能

- *空气检测器：方法：超声波；最高检测精度达到0.0005ml，防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全

- 泵前动脉压力：-300—+280mmHg

- 透析器血液入口压：-200—+700mmHg

- 静脉压力：-100—+500mmHg

- TMP：-100—+500mmHg

- 透析液压：-600—+580mmHg

- 碳酸氢盐浓度：2.0—8.0mS/cm

- 透析液浓度：12.0—18.0mS/cm

- 系统功能概述

- 设备用途：用于血液净化治疗，治疗急慢性肾功能衰竭，具有碳酸盐、单超透析、序贯透析多种透析治疗模式，可使用碳酸盐干粉、浓缩液透析

- 人机交互：＞12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

- 报警提示功能：360°可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度≥95℃，消毒脱钙一体化完成时间＜36min，消毒完成后可根据需要选择自动关机、预设、自检三种模式

- 人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保

- 后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

- 超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗

- *浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可任意更改并存储8条曲线，实现个性化透析

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可任意更改并存储8条曲线，提高治疗安全

- B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

- 通讯组件：标准配置通讯组件，可连接透析管理系统

- 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改

- 透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全

- 零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒

- 血压计：可选配血压监测仪，并且采用模块化设计。可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度及血流量，提高治疗安全

- 血容计：可选装血容计组件及生物反馈系统，实时监测血容量变化，可依设定联动调节脱水速度及透析液浓度，对血容量的变化进行智能干预，使患者血容量平稳变化，降低临床低血压的发生率，提高治疗安全