特定电磁波治疗器技术参数

技术参数：

1. 型式：立式单头
2. 灯头直径（mm）：210
3. 照射板直径（mm)：Φ166
4. 定时器型式：机械定时器
5. 波谱范围：2μm～25μm
6. 额定功率：250W
7. 额定电源电压、频率：220V、50Hz
8. 定时器时间范围：0min～60min
9. 活动臂水平伸缩范围（mm）：0～870
10. 活动臂水平回转角度：360°
11. 活动臂上下活动范围（mm）：400～1500
12. 照射头俯仰角度：270°
13. 防倾倒角度：10°
14. 体积：≤610×440×235mm
15. 重量：≤12kg

16、治疗板使用寿命:≥1000小时

17、加热器使用寿命：≥2000小时

18、辐射板的表面温度平均值为340℃±10%

低频脉冲电针治疗仪技术参数

技术参数：

1、电源:内置电源(AC220V，50Hz)或DC9V(6节2号电池)功率≤15W。

2、输出波形为连续波、疏密波、断续波3种波形，可选择。

3、输出脉冲波形为非对称双向三角尖波。

4、波形频率范围:0.8Hz~100Hz可调。

5、疏密波、断续波波形输出频率范围:10~26次/分钟可调。

6、输出电压正脉冲峰值≤90V(1KΩ负载)。

输出电压负脉冲峰值≤40V(1KΩ负载)。

7、脉冲宽度:正脉冲300μs土20%。

8、输出脉冲路数:5路独立输出。

9、有声光提示功能。

10、尺寸:≤250mmx180mmx70mm

11、重量:≤1.3kg

电动洗胃机

技术参数：

1、采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源。

2、洗胃迅速，干净，对胃壁粘膜无损伤。

3、具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制。

4、设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修。

5、电源：AC220V 50Hz ；输入功率：250VA 。

6、流量：≥2L/min 。

7、自控：冲液量为 250～350ml/次。

8、吸液量为 300～450ml/次 。

9、压力控制：冲、吸压力设定为 47～67KPa 。

10、噪声:≤60dB(A) 。

11、净重：18.5kg（允差范围：±5%）。

楼梯担架

技术参数：

1. 采用铝合金材料，可折叠，用于救护骨折患者上下楼道之用。
2. 展开尺寸（长\*宽\*高）：≤90CM\*51CM\*91CM
3. 折叠尺寸（长\*宽\*高）：≤90CM\*16CM\*59CM
4. 承重：≤159KG
5. 净重：≤8KG

铲式担架

技术参数：

1. 采用铝合金材料
2. 4片式，可折叠，可伸缩