**立式低速大容量离心机**

**仪器特点:**

* 触摸屏操作，参数设定直接数字输入，精确到个位。
* 采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。
* 智能状态提示，实时显示仪器状态。
* 可编辑保存7组多段速梯度离心程序。
* 可存储多达1000个程序组、十万条使用记录可导出为PDF电子文档
* 时间显示，年、月、日、时、分、秒，方便追溯使用记录。
* 40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
* 转速、离心力、温度曲线同屏显示，可监测各参数的变化过程和稳定性。
* 密码锁定功能，用户可设置密码对主机进行锁定。
* 转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换。
* 具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
* 具有点动/连续离心功能
* 自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
* 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
* 连续运转2小时，离心腔温升小于8℃

**基本参数:**

最高转速 6000 r/min

最大离心力 5201 ×g

最大容量 4×800ml(4000rpm)

转速精度 ±10r/min

定时范围  1s~99H59 min59s

噪  声  ≤60dB(A)

电  源  AC 220V 50HZ 15A

功 率 1.1KW

外形尺寸  680×620×840(L × W × H)mm

重  量  120 kg

配 置 64×2~7ml真空管水平转子（最高转速 4000rpm，最大离心力3100×g）