## Flu 2.0技术参数
呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒技术参数
| 一、 | 系统属性：国产
| 二、 | 系统原理及用途
★ | 2.1 | 原理：基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链反应原理。
| 2.2 | 用途：体外定性检测人咽拭子中的呼吸道合胞病毒RNA
| 三、 | 系统技术参数
★ | 3.1 | 检测通道：各独立检测模块，样本随到随检，即在检测运行状态下随时可以在闲置孔位插入新检测，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测。
★ | 3.2 | 系统整合了核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程。
| 3.3 | 采用全封闭检测管的检测方式可降低样本之间交叉污染的风险，生物安全防污染，可确保实验人员及实验室环境的安全。
★ | 3.4 | 检测效率：手工操作时间<2分钟，从加样到出报告全流程25分钟。
| 3.5 | 最低检测限：：试剂盒对呼吸道合胞病毒的最低检出限≤100copies/mL
★ | 3.6 | 核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法
★ | 3.7 | 试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。
| 3.8 | 数据分析：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。
★ | 3.9 | 质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控。
| 3.1 | 可通过二维码扫描直接录入样本信息。
★ | 3.11 | 配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至37℃）运输，在2℃~8℃条件下保存,有效期为 12个月。
| 3.12 | 样本类型：咽拭子
| 3.13 | 检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一个封闭试剂管内完成，样品上机后至结果报告过程，无需任何手工操作。
| 3.14 | 检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免交叉污染
| 3.15 | 系统处理单元参数：
可控温度范围：40℃~95℃，控温精度：≤0.5℃
熔解加热速率：0.1~1℃/s
荧光强度检测重复性：CV值<3％
荧光强度检测精密度：CV值<5%
带“*”项目为关键指标及要求，必须完全满足。