空气波压力治疗仪技术参数

- 压力范围：0～200mmHg（0～26.7kPa），压力调节精度 ±3mmHg，调节步长 10mmHg

- 工作模式：序贯模式、循环模式、梯度模式、单腔独立模式、双通道同步 / 独立模式

- 腔室配置：6 腔 / 12 腔可选，支持单通道、双通道输出

- 时间设置：治疗总时间 5～99 分钟连续可调，步长 1 分钟；保压时间 0～12 秒可调；间歇时间 0～60 秒可调

- 充气速度：单腔充气时间≤10 秒

- 输入电源：AC220V±10%，50Hz

- 整机功率：≤150VA

- 工作噪声：≤60dB(A)

- 连续工作：≥6 小时

- 显示控制：LCD 液晶显示屏 / 数码管显示，中文界面，按键 / 触屏操作

- 实时显示：压力值、治疗时间、运行模式、腔室工作状态

- 过压保护：超压自动泄压、停机报警

- 过载保护：气泵过载自动切断保护

- 超时保护：达到设定时长自动关机

- 漏气报警：管路脱落、气囊破损实时提示

- 漏电保护：医用级绝缘，防触电安全设计

- 断电保护：突发断电安全泄压，无回弹风险

- 使用年限：整机使用期限≥8年，需提供证明材料。