注射泵参数

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料。

- 注射精度≤±2%。

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h。

- 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。

- 多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式等。

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

- 压力报警阈值多档可调，最低可设置150mmHg。

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

- 信息储存：可存储5000条的历史记录。

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h。

- 防异物及进液等级IP44。