附件2
细菌鉴定仪技术参数
技术参数：

1   用途：用于对临床分离的致病微生物(革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌)进行种类鉴定和抗菌药物MIC半定量分析。

2   检测原理：采用比色法和比浊法，自动判定培养后的微生物鉴定药敏体外诊断试剂板反应孔的阴性、阳性结果，自动进行微生物种类鉴定和抗菌药物MIC定量分析，生成检验报告。

3   微生物菌库：可进行革兰阳性菌、革兰阴性菌和真菌鉴定，细菌鉴定数据库容量≥2000种。

4   判读速度：60块/小时。

5   ▲质量控制：配套质控模块，具备对仪器的自校质控、配套试剂的质控功能，可生成打印质控报告。（提供质控功能软件截图和质控报告模板）

6   软件功能：直观、易用的全中文模块化界面，可同时显示：病人资料、检测的鉴定板反应、阴阳性状态。具有明显颜色区分，可直观分辨检测中、无菌、有菌等状态。具备导览和过滤功能，可根据不同的条件方便查询鉴定药敏结果。

7   药敏功能：根据相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

8   专家系统：具备高级专家系统，以MIC为基础，能够根据各板药物MIC情况报告多种临床常见耐药表型。具备目前无报道、未出现过的耐药表型、固有耐药表型、天然耐药表型提示功能。

9  统计分析功能：软件可进行日常工作涉及的统计分析，多重耐药统计分析MDR、XDR、PDR。支持≥200项自定义组合统计项。

10  ▲鉴定药敏板卡：单个测试板具有≥120试剂孔。
11  ▲配套试剂种类：至少可提供葡萄球鉴定药敏测试板、链球菌/肠球菌鉴定药敏测试板、肠杆菌鉴定药敏测试板、非发酵菌鉴定药敏测试板和真菌鉴定药敏测试板。（提供以上试剂的NMPA注册证）

12  ▲药敏种类：总种类≥200种，其中真菌测试板药敏种类≥10种，肠杆菌科测试板药敏种类≥30种，非发酵菌科测试板药敏种类≥24种，葡萄球菌/微球菌科测试板药敏种类≥26种，链/肠球菌科测试板药敏种类≥26种。（提供试剂说明书证明）

13 ▲分析系统对质控菌株鉴定的准确率≥99%，分析系统对质控菌株鉴定的重复性≥99%。（提供第三方检验报告证明）
14 ▲系统对比色/比浊质控板的测定准确率和重复性≥99.9%（提供第三方检验报告证明）
15  支持一键无缝对接WHONET统计软件，药敏结果数据可导出数据直接上传全国耐药网站。

16  ▲配置设备：可提供同品牌自动加样仪和数字浊度计，自动加样仪加样速度小于等于200秒/板，浊度计测量范围（0~6 MCF）。（提供同品牌自动加样仪和数字浊度计NMPA注册证）
注：1.带“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏
