附件3
全自动血培养仪技术参数
技术参数：

1   ▲检测原理：采用色原法检测技术，当培养瓶内有微生物生长，代谢过程中产生CO2 可经过半透膜渗透至瓶底，与感应器结合，指示剂产生颜色变化，经光电检测得知CO2变化情况，自动连续记忆并制成曲线图，通过计算机分析处理后，判断阴性或阳性结果。

2   ▲检测容量：单模块标本位≥120个，最大可支持9台仪器联机扩充检测容量。

3   ▲培养模式：翻盖式培养箱结构，布局紧凑，故障率低，恒温控制、摇摆震荡培养。

4   温控系统：配置独立温度检测和控制系统，用户可根据需求灵活设定培养温度，温度波动范围≤±1.5℃。

5   ▲培养周期：每个培养瓶孔位设置独立检测器，支持每个孔位设定独立不同的培养周期。

6   取放瓶模式：支持盲置和盲取。盲置：扫码后，可在任意可用空位放入标本瓶；盲取：指定瓶位指示灯指示阳性/阴性瓶后，其它类型空位指示灯熄灭，同类型指示灯保持点亮，方便快速取出同类型的标本瓶。

7   检测频率：仪器24小时连续不间断实时监控，每10分钟自动对每份标本检测一次并记录，形成微生物生长曲线，对阴阳性结果自动判定，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

8   匿名培养：支持匿名瓶上机培养，并可通过设置将匿名瓶转换为正式瓶。

9   延迟上机：支持延迟瓶放入及检测。

10  ▲样本再培养：取出后的培养瓶，扫码后再次上机可以继续培养，之前检测数据不丢失；支持假阳培养瓶重新放入检测。

11  条形码：双条码管理系统，放瓶等操作简单方便，可随意或指定方式取瓶及置瓶；

12  自动检测：全自动化培养、检测、预警，无需手工校正；

13  远程控制：支持远程控制，支持接入实验室管理系统，如HIS、LIS系统；

14  ▲结果报告：可导出带生长曲线的样本检测报告；

15  ▲培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，防摔破，防污染；

16  ▲培养瓶种类：成人需氧/厌氧中和抗生素瓶；儿童需氧中和抗生素瓶；L型需氧中和抗生素瓶；

17  ▲中和抗生素瓶：采用特殊树脂吸附抗生素技术，保证中和抗生素效果的同时不影响革兰氏染色涂片结果；

18  标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血；

19  软件系统：可视化程度高，可提供多种辅助信息，具有培养时间图形显示、统计分析等；
注：1.带“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并加盖投标人公章，否则视为负偏
